## 一覧仕様内容適合表
（第7号様式）
仕 様 内 容 適 合 表
令和８年 月 日
（物品等名 ： 全身用X線PCCT診断装置システム一式 ） |  |  | 入札者：●●
番号 | 仕様項目 | 法 人 仕 様 内 容 | 適合状況
（提案品の仕様）
1-1 | ガントリ | スキャン方式は第三世代方式で、高速連続スキャンが可能であること。
1-2 | ガントリ | 撮影方法はコンベンショナルスキャン及びヘリカルスキャンが可能であること。
1-3 | ガントリ | ガントリ開口径は800㎜以上であること。
1-4 | ガントリ | 撮影領域は最大500mmφ以上であること。なお、撮影領域の拡張機能がある場合は搭載すること。
1-5 | ガントリ | 最短回転速度は0.25秒以下であること。
1-6 | ガントリ | ガントリ操作コントロールパネルは、ガントリーに2ヶ所以上装備されていること。なお、コントロールパネルを追加できる場合は、最大数搭載すること。
1-7 | ガントリ | ガントリ内の冷却機能は水冷方式、空冷方式であること。水冷が選択できる場合は水冷方式を装備し、配管工事等の費用を含めること。
1-8 | ガントリ | ポジショニング補助機能として、自動でポジショニングカメラにてポジショニング補助機能が可能であること。なお、ポジショニングカメラに付随するオプション機能を全て搭載すること。
1-9 | ガントリ | ガントリに発光するイルミネーションライトが搭載されていること。
2-1 | X線発生装置 | 定格出力は1つの発生装置につき100kW以上であること。
2-2 | X線発生装置 | Ｘ線管電流は、1基あたり最大900mA以上であること。複数の出力から選択できる場合は、最大出力を搭載すること。
2-3 | X線発生装置 | 被ばく低減のため、X線管電流自動制御機能を有すること。
3-1 | X線管球 | X線管熱容量は、実効30MHU相当以上または実装7.5MHU以上であること。
3-2 | X線管球 | 焦点サイズは3種類以上から選択可能であること。
3-3 | X線管球 | 最小の焦点サイズはIEC規格0.5mm×0.7mm以下であること。
4-1 | X線検出器 | Ｘ線検出器は、半導体を用いたフォトンカウンティング検出器であること。
4-2 | X線検出器 | Ｘ線検出器は、体軸(Z軸）方向の検出器幅は、39.5mm以上であること。
4-3 | X線検出器 | X線検出器の最小収集スライス厚は、0.25mm以下であること。
4-4 | X線検出器 | Ｘ線複数列検出器の体軸方向（Z方向）の検出器列数は1基あたり実装128列以上であること。
4-5 | X線検出器 | 検出器素材及び検出器構造は、シリコンの場合は検出器幅80mmが1基/CdTeの場合は検出器幅57.6mmが2基/CZTの場合は検出器幅39.6mmが1基のいずれかであること。
5-1 | 患者テーブル | 撮影テーブルの最低高は500mm以下であること。
5-2 | 患者テーブル | 寝台の許容最大荷重は300kg以上であること。なお、選択できる寝台が複数ある場合は、最大荷重の大きい寝台を用意すること。
5-3 | 患者テーブル | 撮影範囲は1,700mm以上であること。
5-4 | 患者テーブル | 寝台を上下するフットスイッチを有すること。
5-5 | 患者テーブル | 撮影テーブル移動再現性精度は±0.25mm以下であること。
5-6 | 患者テーブル | 撮影テーブルエンドに造影剤等を準備できるトレイがあること。
5-7 | 患者テーブル | スキャンと並行して、画像再構成および画像処理が可能であること。
6-1 | 操作コンソール | 主メモリの物理的容量は128GB以上有すること。
6-2 | 操作コンソール | 磁気ディスクはイメージ用、生データ用合わせて2800GB以上であること。
6-3 | 操作コンソール | 2台以上のモニタを装備し、検査の進行と同時に画像再構成、多次元画像処理、画像転送等の処理ができること。
6-4 | 操作コンソール | スペクトラル画像解析用のテンポラリーサーバー(100TB)を有すること。
6-5 | 操作コンソール | 造影剤自動注入器とスキャンスタートのタイミングの同期が取れる機能を有すること
6-6 | 操作コンソール | スペクトラル画像解析を本体で行うことが可能なこと。もしくは専用解析コンソールを用意すること。
6-7 | 操作コンソール | 6-2の項と合わせて生データの転送、保存、管理ができるデータサーバーを実効容量100TB以上用意すること。
6-8 | 操作コンソール | 画像ネットワークの対応はDICOM3.0規格に準じていること。
6-9 | 操作コンソール | 操作コンソールおよび電子カルテ等の撮影に必要な機器を設置できる机、およびオペレーター用椅子２脚を有すること
7-1 | スキャン性能 | 螺旋スキャンは1,500mm以上撮影できること。
7-2 | スキャン性能 | 螺旋スキャンにおいて最小収集コリメーション厚は0.25mm以下であること。
7-3 | スキャン性能 | 螺旋スキャンにおいてボリュームピッチで1.5以上撮影できること。
7-4 | スキャン性能 | データ収集のプロジェクション数は1検出器あたり最大3000ビュー/秒以上であること。
7-5 | スキャン性能 | 逐次近似応用再構成を有すること。
7-6 | スキャン性能 | ディープラーニングを活用した画像再構成,モデルベースを使用した逐次近似画像再構成等の搭載できるすべての画像再構成法を有すること。
7-7 | スキャン性能 | ディープラーニング(AI再構成)を活用した画像再構成をすべて搭載すること、もしくはAIによるすべての自動画像作成技術を有すること。
7-8 | スキャン性能 | 造影検査時に関心領域内濃度を自動感知し最適タイミングで撮影開始できる機能を有すること。
7-9 | スキャン性能 | 心臓同期撮影モードを有すること。
7-10 | スキャン性能 | 心電図波形を取り込み、心電同期信号に応じたスキャンおよび再構成が可能であること。
7-11 | スキャン性能 | 検査後に画像データを2箇所以上に自動転送できる機能を有すること。
7-12 | スキャン性能 | フォトンカウンティングディテクタによるスペクトラル撮影、およびスペクトラル解析が可能であること。
7-13 | スキャン性能 | CT本体の撮影・再構成・解析に関する必要なオプションを全て搭載すること。その内容については、事前に担当者と十分な協議を行い確認すること。
8-1 | 解析用ワークステーション | 薬事承認を得ていること。
8-2 | 解析用ワークステーション | 128GB以上のRAMを有し、画像保存用磁気ディスクスペースが9.6TB以上有すること。
8-3 | 解析用ワークステーション | 三次元画像処理は1回のボリュームデータ計算より、ボリュームレンダリング、最大値投影表示、最小値投影表示が行えること。
8-4 | 解析用ワークステーション | 解析用ワークステーションのクライアント端末は、3台用意すること。
8-5 | 解析用ワークステーション | 放射線科医師が読影端末より、撮影したデータのスペクトラル解析を参照・操作KeV変調・スペクトラルカーブの解析等ができること。その内容については、事前に担当者と十分な協議を行い確認すること。
8-6 | 解析用ワークステーション | 同時アクセスが6台以上可能であること。
8-7 | 解析用ワークステーション | 仮想的に任意の管電圧の仮想単色X線画像を作成できるソフトウェアを有していること。
8-8 | 解析用ワークステーション | 造影検査から仮想的な非造影の画像を作成できるソフトウェアを有していること。
8-9 | 解析用ワークステーション | 電子密度画像・実効原子番号画像の作成が可能なソフトウェアを有していること。
8-10 | 解析用ワークステーション | 尿酸系の結石かシュウ酸カルシウム系の結石かを識別できるソフトウェアを有していること。
8-11 | 解析用ワークステーション | 肺の灌流情報が得られるソフトウェアを有していること。
8-12 | 解析用ワークステーション | 骨挫傷の評価を行うことが可能なソフトウェアを有していること。
8-13 | 解析用ワークステーション | 自動骨除去のソフトウェアを有していること。
8-14 | 解析用ワークステーション | スペクトラル解析が可能なソフトウエアを用意し関するオプションをすべて搭載すること。
8-15 | 解析用ワークステーション | 基準物質データから、仮想単色X線CT画像やIodineMap画像、各種グラフの作成ができること。
9-1 | その他 周辺機器等 | フラット天板を有すること。
9-2 | その他 周辺機器等 | 患者監視用カメラを4式有し、操作窓上に50インチ以上のモニタを設置し、4分割表示させること。
9-3 | その他 周辺機器等 | 庫内容量90リットル以上の恒温器を有し、操作室に設置すること。
9-4 | その他 周辺機器等 | 造影剤自動注入器はマルチペーシェントタイプとシリンジ対応自動注入器の２タイプを用意すること。
9-5 | その他 周辺機器等 | マルチペーシェントはマルチペーシェント用多層電動式造影剤注入装置（（バイエル薬品社製）Centargo 相当品）を1台有すること。
9-6 | その他 周辺機器等 | シリンジ対応自動注入器は天井懸垂式造影剤自動注入装置（(株)根本杏林堂 Dual Shot GX10相当品）を1台有すること。（設置費用､天井内アンカーも含む。）
9-7 | その他 周辺機器等 | CT装置と造影剤注入装置の同期システムを有すること。
9-8 | その他 周辺機器等 | 造影剤注入装置ヘッド部に、造影剤注入中の圧力グラフを表示する注入圧力監視モニタを有すること。
9-9 | その他 周辺機器等 | 造影剤の注入状態をモニタで確認しながら、任意のタイミングで生理食塩水への注入切替を行うことが可能なハンドスイッチを有すること。
9-10 | その他 周辺機器等 | Test Bolus Tracking法を用いたプロトコルを装備し、体重入力によりプロトコルの設定が可能であること。
9-11 | その他 周辺機器等 | 造影剤および生食の注入量は0.1ml単位で設定可能な小児モードを有すること。
9-12 | その他 周辺機器等 | 造影剤と生理食塩水の同時注入時、基準ヨード量と注入割合から実際のヨード量を算出することが可能であること。
9-13 | その他 周辺機器等 | 造影剤から生食注入のプロトコルを連続的に2回繰り返すことが可能であり、且つそれぞれのヨード量を別々に設定可能であること。
9-14 | その他 周辺機器等 | 造影検査情報管理システムとして、RISからMWMで患者情報を取得し、注入結果画像をPACSへ送信できるシステムを有すること。なお、システム稼働に必要な接続は、納入窓口業者が費用を負担し実施すること。（接続先は、当院が指定するものとする。）
9-15 | その他 周辺機器等 | 心電同期撮影において、心電図波形を取り込むための専用の外部心電計を有すること。寝台内部に搭載が可能な場合は合わせて整備すること。
9-16 | その他 周辺機器等 | 患者固定具を有すること。
9-17 | その他 周辺機器等 | 手術支援システムとして専用タブレット端末を用意し、2D・3D画像を連動させた位置の表示機能を有する事。また、立体視出力及び手術支援ロボットへの出力表示を有し、オフライン利用が可能であること。
9-18 | その他 周辺機器等 | タブレット端末から表示できる立体視画像対応の専用モニターを用意すること。
9-19 | その他 周辺機器等 | 納入するCT装置は新造、新品であること。（中古リファービッシュ品は不可）
9-20 | その他 周辺機器等 | 導入後1年間のX線管球、検出器を含む保証を有すること。
10-1 | 機器設置要件 | 既存のCT装置周辺機器等の撤去・廃棄を行うこと。
10-2 | 機器設置要件 | 撤去・搬入で出た産業廃棄物等は法令に準じて納入業者が処分すること。
10-3 | 機器設置要件 | 機器搬入及び据え付けにあってはスケジュール表を事前に提出し病院担当者に承認を得ること。また別途指示のあった場合はその指示に従うこと。
10-4 | 機器設置要件 | 搬入については当院業務に支障のないように配慮し計画的に行うこと。また施設に損傷を与えないよう十分な注意を払い必要に応じて搬入経路に養生等を施すこと。
10-5 | 機器設置要件 | 搬入の際には納入業者が必ず立ち会い 万一、当院の建物設備等に損傷を与えた場合は納入業者の責任において現状に復すること。
10-6 | 機器設置要件 | 導入装置機器の設置に伴い、必要なネットワーク接続を行うこと。その内容については、事前に担当者と十分な協議を行い確認すること。
10-7 | 機器設置要件 | 設置に伴いすべての工事費用は落札業者が負担すること。
10-8 | 機器設置要件 | 日本語取扱説明書を用意すること。
10-9 | 機器設置要件 | 操作説明に関する教育訓練は、担当者と事前に協議し、本院が指定する日時、場所にて実施すること。また、本院が必要と認めた場合は、相談の上、追加の教育訓練をおこなうこと。
10-10 | 機器設置要件 | 関係官庁への各種届出に関する支援（資料作成等）を行うこと。
10-11 | 機器設置要件 | 設置完了後、関係諸室に関して施設管理上必要となる図面・資料等（２部）を提出すること。
※ 本表に記載された物品の確認できるカタログ、取扱説明書等の写しを添付すること。